## 工作表1
SPECT/CT Imaging Quality Assurance by Using ACR Phantom
99mTC半衰期（分） | 361.2 | 0.0019186
背景假體總體積（mL） | 5560 | 測定放射劑量（mCi） |  | 目標假體總體積（mL） | 100 | 測定放射劑量（mCi）
抽藥時間(時) | 11 | 1.97 |  | 抽藥時間(時) | 11 | 0.14
抽藥時間(分) | 15 |  |  | 抽藥時間(分) | 13
注射時間(時) | 11
注射時間(分) | 58
修正劑量時間 | 43 | 1.835 |  |  | 45 | 0.134
推估放射性濃度（mCi/mL）
0.00033004 |  |  |  | 0.00134
推估放射性比例
1 |  |  | ： | 4.0602
影像採集時間 | 11:58
背景讀值 | 1 | 39 |  | 目標讀值(8mm) | 1 | 54.57
背景讀值 | 2 | 39 |  | 目標讀值(8mm) | 2 | 54.57
背景讀值 | 3 | 39 |  | 目標讀值(8mm) | 3 | 54.57
1 |  |  | : | 1.3992
|  |  |  | 目標讀值(12mm) | 1 | 69.29
|  |  |  | 目標讀值(12mm) | 2 | 69.29
|  |  |  | 目標讀值(12mm) | 3 | 69.29
1 |  |  | : | 1.7767
|  |  |  | 目標讀值(16mm) | 1 | 101.71
|  |  |  | 目標讀值(16mm) | 2 | 101.71
|  |  |  | 目標讀值(16mm) | 3 | 101.71
1 |  |  | : | 2.6079
|  |  |  | 目標讀值(25mm) | 1 | 129.56
|  |  |  | 目標讀值(25mm) | 2 | 129.56
|  |  |  | 目標讀值(25mm) | 3 | 129.56
1 |  |  | : | 3.3221